ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Термостат – лабораторен- 1 бр.

Обем (работна камера)– не по-малко от 50 литра;

Естествена /натурална/конвекция на въздуха;

Температурен обхват/диапазон/ - не по-малък от + 5оС над околната  до 100 оС; Дигитален контролер  на температурата със стъпки през  0.1оС;

Контролер с интегриран таймер от 0 до 99 часа;

Микропроцесорен контрол и мониторинг на температурата;

Независим настройващ се температурен контролер-предпазител с визуална температурна аларма;

Електронно-контролирано подгряване на камерата;

Окомплектация с 2 бр. плотове от неръждаема стомана;

Възможност за доокомплектоване с не по-малко от 4 броя плотове;

Вътрешна  врата от закалено стъкло;

Вграден LCD дисплей указващ температура и време;

Вграден RS интерфейс за пренос и съхранение на данни от процеса;

Настройка на вентилацията в камерата посредством вентилационен отвор с плъзгащ се капак;

Oкомплектован с тест сертификат от производителя.

- Набор инструменти за биопсична лаборатория – 1 комплект

Състоящ се от:

- 1 бр. дисекционен нож състоящ се от:  1 бр. многократна ръкохватка за закрепване на еднократни остриета от химичеки устойчива пластмаса, автоклавируема;

- 20 бр. еднократни остриета нискък профил;

- 20 бр. еднократни остриета висок профил;

- 1 бр. паренхимен нож, размер на острието от 80 до 90 мм;

- 1 бр. пинсети хирургични, от 170 до 180 мм, 1х2 зъба;

- 1 бр. пинсети анатомични, от 150 до 160 мм;

- 1 бр. ножици обикновени, прави, 2 остри върха, дължина около 140 мм;

- 1 бр. ножици обикновени, прави, 2 остри върха, дължина от 160 до 170 мм;

- 1 бр. ножици с топче, прави, дължина около 200 мм;

Всички инструменти с изключение на ръкохватката от т.2.1. да бъдат изработени от неръждаема стомана;

- Лабораторен статив (хоризонтален)- 1 бр.

Материал – неръждаема стомана.

Капацитет – не по-малко от 60 стъкла.

- Сет за оцветяване на хистологични препарати- 2 бр.

Състоящ се от: 12 бр. кювети от химически и термо-резистентна пластмаса, вместимост не по-голяма от 300 мл, с капак;

Външна конструкция от неръждаема стомана.

- Вертикални носачи за предметни стъкла- 5 бр.

Капацитет – не по-малко от 25 бр. препарати;

Съвместим и плътно влизащ в кюветите за оцветяване от т.4

Произведен от химически и термо-резистентна пластмаса.

- Комплект вариабилни пипети – общо 3 бр.

Обхват – 0.5-10 µl/1 бр./ , 10 -100 µl/1 бр./ и 100-1000 µl/1бр./

Напълно автоклавируеми без предварително разглобяване при 1210С ;

Устойчиви на UV-лъчения и химикали;

Инжекторът се задвижва с по-малки усилия за аспирация и изхвърляне на течност;

Дисплеят да не се засенчва от ръката на оператора;

Цветно кодирани в зависимост от обема;

Метален инжектор (накрайник) и вътрешни части от неръждаема стомана;

Възможност за работа с лява или дясна ръка.

- Влажна камера за имунохистохимия – 1 бр.

Капацитет – не по-малък от 20 бр. стъкла;

Материал – терморезистентна ABS пластмаса в диапазон не по-малък от -20°C to +60 °C

Прозрачен капак;

Вътрешни гумени ленти за плътно лягане на стъклата;

Отвор в дъното за дрениране на течностите.

- Автоматичен тъканен микротом – 1 бр.

За автоматизирано извършване на срези, но подходящ и за ръчна работа;

За извършване на срези в четири различни режима: единичен срез, непрекъснати срези, постъпателен режим и  режим на отнемане на излишния парафин  от блокчето чрез възвратно-постъпателни движения;

Възможност за регулиране скоростта на извършване на срези при автоматичен режим;

Информация на информационен панел за моментното състояние на работа на инструмента  като ретракция, аварийно спиране, заключване на маховика, дебелина на “триминга “, дебелина на срезите, както и натрупване броя на  срезите и дебелината им;

Автоматично хоризонтално придвижване на пробата с две скорости ( 300 μм / сек. или 900 μм / сек. );

Контрол на скоростта и посоката на подаване на пробата с натискане само на един бутон;

Кошче  за остатъците от пробите;

Параметри:

-дебелина на триминга : от 1 до 600 µм

от 1 – 10 µм със стъпка 1 µм

от 10 – 20 µм със стъпка  2 µм

от 20 – 50 µм със стъпка  5 µм

от 50 – 100 µм със стъпка  10 µм

от 100 – 600 µм със стъпка  50 µм

-   дебелина на срезите: от 0,5 до 100 µм

от 0,5 – 5 µм със стъпка 0,5 µм

от 5 – 20 µм със стъпка  1 µм

от 20 – 60 µм със стъпка  5 µм

от 60 – 100 µм със стъпка  10 µм

Големина на срезите: настройва се индивидуално според размера на пробата

Скорост на извършване на срезите : от 0 до 420 мм / сек., променлива;

Хоризонтално подаване на пробата: 28 мм;

Срез по вертикала: ок. 70 мм;

Ретракция на пробата при ръчен режим от 5 до 100 µм със стъпка 5 µм;

Устройство за отчитане общия брой на срезите и на дебелините на срезите, с LED дисплей;

Функция за аварийно спиране;

Прецизна ориентация 8º ( Х / У ) с индикатори за зануляване  в две точки;

Окомплектован с клампи за стандартни хистологични касети, за парафинови блокчета и за мега-хистологични касети.

- Светлинен микроскоп- 1 бр.

Оптика коригирана за безкрайност;

Светлинни техники за преминаваща светлина– светло поле;

Осветление – Кьолерово с вариабилна полева диафрагма, 12V 30W халогенна лампа;

Предметна масичка с ултратвърдо керамично покритие, възможност за работа с лява и дясна ръка, диапазон на движение – 76мм х 25мм;

Държач за предметни стъкла с възможност за смяна с една ръка;

Фокусно копче за грубо и фино фокусиране с възможност за регулиране на височината на закрепването му;

Тринокулярно зрително тяло с възможност за настройка на междуочно разстояние от 55 до 75 мм;

Револвер за 5 броя обективи;

Цветнокодиран кондензер за работа със светло поле 0.90/1.25;

Филтърен магазин за преминаваща светлина в комплект с филтри дневна светлина, сив и зелен;

Планахроматни обективи 4х/0.10; 10х/0.25; 20х/0.40; 40х/0.65; 100х/1.25 имерсия;

Окуляри планахроматни – 10х/20 с очни протектори, единият от които фокусируем;

Противопрахово покривало;

Дигитална камера с резолюция не по-малко от 3 Mpixel;

Скорост на опресняване на кадрите – не по-ниска от 15 fps;

Размер на пикселите – не по-големи от 3.2µm x 3.2µm;

Време за експозиция – не по-дълго от 2 msec до 2 sec;

Метален корпус;

USB интерфейс за връзка с компютър (РС);

В комплект със софтуер със следните възможности:

- Получаване на картина в реално време (жива картина)

- Управление и настройки на камерата

- Заснемане на изображенията

- Корекция на заснетите изображения и подреждане по папки; извършване на измервания

Възможност за надграждане със софтуерни модули за различни приложения;

Видеоадаптер с с-mount за свързване на камерата с микроскопа.

- Архиватор за парафинови блокчета/касети – 1 бр.

Капацитет не по-малко от 1000 блокчета с р-ри 25х25х25мм;

Не по-малко от 8 чекмеджета с място за поставяне на етикети на всяко чекмедже;

Праховобоядисана метална конструкция.

- Архиватор за предметни стъкла – 1 бр.

Капацитет не по-малко от 6000 стъкла (препарати);

Не по-малко от 14 чекмеджета с място за поставяне на етикети на всяко чекмедже;

Праховобоядисана метална конструкция.

Архиваторите за блокчета и препарати да бъдат с еднакви външни размери и да могат да бъдат стабилно подреждани един върху друг.