Техническа спецификация

на

1/един/ брой система за стерилизация с нискотемпературна плазма от водороден прекис за ендоскопски и хирургични инструменти и термолабилни материали

Тип:  Стерилизираща система, неупотребявана, с 1 вратa, с вградена вакуум-помпа, работеща със стерилизиращо вещество - газ-плазма от водороден пероксид с концентрация от  50% до 60%.  Мобилна, лесно подвижна, подаваща водородния пероксид чрез затворени касети, гарантиращи използването на едно и също количество  стерилизиращо вещество за всеки стерилизационен цикъл.

Камера:

- правоъгълна, от анодиран алуминий или неръждаема стомана.

- общ обем на камерата – от 30 до 40 литра с полезен обем на камерата – най-малко 30  литра.

- дълбочина на камерата – минимум 600мм и по-голяма (с оглед използване за

твърди ендоскопски инструменти и принадлежности към тях).

Програми:

- стандартен цикъл с продължителност до 45 минути.

-температура на стерилизация под 55° С.

- гарантирано ниво на стерилност SAL 10-6.

Управление:

- изцяло микропроцесорно управлявана автоматична, програмируема система   за  плазмена стерилизация.

- наличие на режим на самопроверка, диагностициращ вакуума и утечката.

- наблюдението и управлението на  цикъла  (т.е. инициализация, стерилизация,

завършване и т.н.) да се осъществява посредством сензорен мониторен панел с

размери  до 6.5" и бутони.

- оптимална дифузия на водороден пероксид от касети, без вредни емисии,

остатъчни токсини и отпадни продукти.

- възможност за химичен и биологичен контрол на стерилизацията.

- трябва да следи изцяло своите операции чрез аудиовизуални аларми и вграден принтер.

Захранване:

- консумирана мощност: максимум 3 kW (с цел икономии на електроенергия).

- захранване  с монофазен ток, с оглед при нужда, системата да може да бъде

преместена и инсталирана на друго място.

- без необходимост от свързване към допълнителен източник на вода.