ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

на

1/един/ брой нов апарат за полимеразна верижна реакция в реално време, със съответните принадлежности свързани с неговото функциониране

- Капацитет на блока: 96 х 5-20мкл

- Тип на блока: Пелтие

- Работен температурен диапазон на блока в границите от  4 до 99.0°C

- скорост на нагряване: ≥5ОС/сек.

- скорост на охлаждане: ≥4ОС/сек.

- Точност на поддържаната температура: ≤ ±0.2°C

- Хомогенност на блока: ≤ ±0.2°C при  72°C; ≤ ±0.15°C при 60°C

- Съвместим с консуматив с тънки стени на ямките ( ≤ 0.15мм) за бърз обмен на топлина и позволяващ накапване с многоканална пипета

- Тип източник на светлина: LED

- Спектрален диапазон на светлинния източник: минимум 480нм до 635нм

- Тип детектор на флуоресценция: CCD матрица

- Оптична система с 5 канала за детекция в минимален диапазон от 525 до 740нм

- Динамичен обхват: минимум 10 log

- Детекторът да позволява отчитане без необходимост от използване на референтно багрило

- Нагряващ капак с автоматична настройка на натиск и регулиране на температура в минимален интервал от 35°C до 110°C

- Преносим компютър с операционна система за управление на апарата, съвместим с уреда

- Специализиран софтуер за събиране на данни и обработка на резултати, поддържащ следните типове анализ: абсолютен/относителен количествен анализ, анализ на крива на топене, алелна дискриминация, HRM анализ; неограничен лиценз за инсталиране върху различни компютри

- Възможност на уреда да изпълнява протоколи без връзка с компютър

- USB порт за експорт и импорт на протоколи

- Консумирана мощност: ≤ 210W

- Максимална заемана площ: 310 х 240мм

- Принадлежности за инсталиране и работа със системата, включително бели непрозрачни плаки